«Восточный Базар 518»

Примечание: Для весов простого взвешивания необходимо воспользоваться распечатанным трафаретом клавиатуры.

Калибровка:

- При включенных весах, введите 9518 (запасные коды 6368;1518),  нажмите кнопку [Tара].

- Введите 1 нажмите [Tара].

- Поставьте калибровочный вес на платформу (не менее 2/3 НПВ), нажмите [Tара].

- Введите значение калибровочного веса (веса установленного на платформу), вводится без последнего нуля. Например, при установленном весе в 60кг (60000г) вводится значение «6000».

- Нажмите [Tара].

- Введите значение наибольшего предела взвешивания (в зависимости от модели весов укажите Мах=60000; 150000; 300000), нажмите [Tара].

- Введите дискрету, для весов с двойным диапазоном введите значение меньшей дискреты. Например, для дискреты 20/50г введите «2», для 50/100 введите «5». (на весах с Мах=150кг переключение интервала взвешивания происходит при переходе порога 75кг)

- Нажмите [Tара].

- Весы автоматически перейдут в режим взвешивания, на дисплее отобразится установленный груз. Калибровка окончена.

Примечание: После калибровки проверьте функцию тара, нагрузите не менее 1/3 Мах и нажмите клавишу «Тара», на дисплее отобразится «0.00». Если не отобразилось «0.00» сделайте следующее:

- Нажмите «Тара»

- Нажмите «3»

- Нажмите «Тара»

- Введите  1518

- Нажмите «Тара»

- Проверьте работоспособность функции тара.